
 用户需求书                                

输液泵参数
一、参数要求：

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l.0～1000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1.0ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1.0ml/h～1000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

10.大开门方式装卡输液器，方便临床医护人员使用；

11.液晶屏显示，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量不小于2000条；

14.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

15.低温报警系统：环境温度过低时，管路弹性降低，影响用药精确度，低温报警能在第一时间提醒医护人员，降低静脉输液风险；

16.声、光报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

17.有独立的低速高速精度补偿菜单；

18.操作界面为数字字母键；

19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移；

20.输液精度：lml/h～1000ml/h：±5%；

21.软件可以设定储存十种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间；

24.清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1000ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

二、配置要求：

1.输液泵整机1台；

2.点滴感应器1个；

3.输液架1套；
4. 电源线1条；
三、售后要求：

1.保修期不低于5年；

2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

                                  单道注射泵参数
一、参数要求：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

6.阻塞压力值可进行15档(5Kpa-120Kpa)调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作； 

7.延长管脱落报警功能,在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

8.V型卡槽：确保了5 ml规格注射器的精准装卡；

9.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

10.两种注射模式：流速—总量式、时间—总量式；可自动换算；

11.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

12.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

13.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml；

14.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

15.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

16.注射精度±2%；

17.注射量与注射时间显示及自动换算；

18.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；
19.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

20.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

21.LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

22.KVO速度功能；

23.注射运行前快排功能；
24.IP等级：IPX4属防溅水设备；

二、配置要求：

1.注射泵整机1台；

2.电源线1条；

三、售后要求：

1.保修期不低于5年；

2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

                                  双道注射泵参数
一、参数要求：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

6.linkage模式：具有联动模式运行的双CPU控制的双通道注射泵,满足临床危重治疗连续给药模式的需要，减轻临床紧张的工作量；

7.阻塞压力值可进行15档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作； 

8.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

9.V型卡槽：确保了5 ml规格注射器的精准装卡；

10.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

11.两种注射模式：流速—总量式、时间—总量式；可自动换算；

12.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

13.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

14.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml

15.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

16.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

17.注射精度±2%

18.注射量与注射时间显示及自动换算

19.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；
20.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

21.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

22.LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

23.KVO速度功能；

24.注射运行前快排功能；

二、配置要求：

1.注射泵整机1台；

2.电源线1条；

三、售后要求：

1.保修期不低于5年；

2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

病人监护仪技术参数要求：
1.主机、显示屏一体化设计；

2★>10寸彩色触摸屏，触控操作。

3.具备趋势共存界面、呼吸氧合界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

3.具有ECG心电、HR心率、PR脉率、SpO2脉搏血氧饱和度、血压、体温等基本功能监测参数，支持升级有创血压监测参数、呼气未二氧化碳监测参数；

4.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾；5、>700小时全息波形回顾;

6. ▲共模抑制比，弱滤波模式：>94dB,监护和强滤波模式：>103dB

7.具有ST段分析功能。

8.大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备；

9.中文操作界面，中文输入操作；

10. ▲支持同屏显示12道波形；

11. ▲支持≥27种心律失常分析；

12.具有上、下限报警，声、光双重三级报警功能；报警参数范围可调；具有两个独立的报警指示灯；

13. 配置锂电池，供电时间≥4小时；

14.具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统组网;

15.护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

16.每台监护仪标配台车1辆。
