
高级呼吸机参数要求
一般要求

▲适用于成人、儿童及婴儿患者，具备≥15 寸外置高清彩色触摸、外置旋转臂显示屏，可灵活旋转，多角度操作及观察；外观大方，布局合理，信息鲜明；屏幕和主机可分离，个性化配置的呼吸治疗平台可满足现有及未来工作需求，为临床提供最优的解决方案。

设备采用双系统、双CPU 设计，主机和显示器独立各自运行，互不影响，运行流畅，

响应迅速；主机内电路和气路采用电气分离式设计，避免因高压氧气泄露产生自燃等危险，保证设备的高度可靠性和高品质通气性能；协助医护人员更快做出临床决策。

高度灵活的一体化工作平台，可安装于吊塔或车架上。便于设备管理和日常维护。

通气模式：

一般通气模式：VC-CMV(指令通气)、VC-A/C(辅助控制通气)、VC-SIMV/PS（同步间歇指令通气）、PC-CMV(指令通气)、PC-A/C（辅助控制通气）、PC-SIMV/PS（同步间歇指令通气）、SPN-CPAP/PS。

高级通气模式BIPAP(双水平气道正压通气)：允许病人在任何时间、任何压力水平下自主呼吸，即使呼吸机送气时病人也能进行自由呼气；有效降低了病人气道峰压过高

及通气不足、呼吸机频繁报警等问题；提高了病人和呼吸机的同步性，保留了病人的自主呼吸，同时也消除病人紧张、降低了侵入性干扰和减少镇静药物的使用；保证病人向脱机

高级通气模式APRV（气道压力释放通气）

参数设置：

潮气量：25～2200ml（容控时）

呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式）

吸气压力：5～85 cmH2O

支持压力：0～65 cmH2O

呼气末正压：0～40 cmH2O

峰值流速：3～150 L/min

触发方式：压力触发及流速触发；

▲压力触发：0.1～20 cmH2O

流速触发：0.2～20 L/min

吸气时间：0.2～30s

平台时间：0.0～2.0s

呼气时间：0.2～10.0s

吸呼比：1:299～149:1

氧气浓度：21%～100%

▲容控时可调流量波形：方波、递减波

窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换

流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散

呼气灵敏度：1～80%可调，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适

监测项目： 

▲具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记

压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等

肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP

其它功能：

吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染

智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议

吸气阀：比例电磁阀

呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗

▲流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非压差式或热丝式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标

供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气 

具备系统顺应性补偿

具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min；

有后备电源

