除颤仪参数

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 支持中文操作界面，屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- ▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护和自动体外除颤（AED）功能。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- ▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。支持体内除颤。

- ▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。

- 开机时间≤2s，符合临床使用，除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 支持选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- ▲支持选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

- 心律失常分析种类≥20种。

- 支持选配：呼末CO2监测功能。

- ▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

- 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

- ▲支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

- 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

- 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

- 具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

- 发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

- 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看，支持≥100名患者档案存储与回顾功能，支持≥1000个事件的存储与回顾功能，支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- 配置要求

| 分项配件 | 数 量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 记录仪(内置) | 1套 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 锂电池 | 1块 |