附件2：

透析中心水处理及中心供液（A液）系统补充要求

材料要求：

1、循环管道：要求管径规格为DN32。管道材质二选一，采用化学消毒系统时管道材质采用专用耐腐蚀UPVC管。采用热消毒系统时管道材质选择316L不锈钢，管路必须经过钝化，接⼝和弯头处光滑平整。

2、反渗透膜须采用原装进口品牌（二选一：杜邦、海德能）；整套系统脱盐率≥98%，回收率≥70%；

3、一级、二级高压泵须选用格兰富品牌，或优于；系统具有多种工作模式，一、二级可自动切换单独运行使用。

4、系统须具有物联网控制，支持水质参数实时查看和异常信息远程提示等使用功能，让用户一手掌握水质电导、耗材信息、设备状态等关键参数，让设备管理不再受时间和地点的拘束，为院感追溯性提供有力支撑。

设备保修要求：

- 保修期间成交供应商应提供一切免费维修服务,保修期保证水质达标，保修期须更换耗材的由供应商免费提供并更换（注：除软水盐外的其他所有耗材由供应商全包），保修期满后,提供终身维护,医院只需付零配件的费用。

- 对科室在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过1小时，在1小时内与院方取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到故障通知后4小时内须派专业技术人员到现达场处理问题，24小时内处理完毕，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及用户意见等) 报用户备案。

C、保修期内，机器年完好率应达到95%以上 (完好率计算方法为：{1-年故障累计停机天数/365}×100%) ，达不到95%，则保修期相应按停机天数的四倍顺延；完好率低于80%则供应商须无条件整机换新。