## Sheet1
序号 | 采购项目名称 | 标的数量（套） | 采购需求概况 | 预算金额（元） | 备注
1 | 彩超（含同步≥12道心电图壹台） | 1 | 标的名称：彩超（含同步≥12道心电图壹台） 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 2000000 | 功能需求：高端全身机型超声，满足腹部，心脏，血管，浅表，妇科，产科等临床需求。 具备全身多器官检查。分辨率高，满足不同组织对图像不同要求。 功能：系统优化测量软件，心脏功能测量功能：自动心功能测量、自动功能成像等；血流成像技术，超微血流检测，剪切波成像技术等功能，智能检测系统，高分辨率显示屏，全屏触摸；≥四个探头，接口台车设计，充分满足临床需求。 常规腹部探头：3.5-5.0MHZ；超高频探头：4-20MHZ；常规心脏探头：1.5-4 6MHZ;经阴道腔内探头：6～9MHZ，探头分项报价。 心电图机要求：同步≥12道；彩超和心电图数据端口全开放。
2 | 电子输尿管肾盂镜 | 1 | 标的名称：电子输尿管肾盂镜 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 120000 | CMOS电子成像。视场角≥110°。景深：2-50mm。分辨率：不低于16.66线对/毫米。软镜插入管外径≤8.4FR.工作管道内径≥3.6FR。操作手柄可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③白平衡；整体防水等级：IPX7，配备ETO帽可进行全浸泡消毒。使用期限不小于4年 ；配置要求：电子输尿管肾盂镜2条、电子内窥镜图像处理器1台、三通接头1个、ETO帽 2个、测漏装置 2个、气道刷 2个、微孔刷 2个，HDMI线 1根、DVI线1根
3 | 电动手术床（含手术体位凝胶垫） | 2 | 数量：2套 台面防静电，有绝佳的X线透视性能；双背板可升降、电动可平移、头板腿板可折、可左右前后倾 | 400000 | 多体位调节：采用安全可靠、性能稳定的医用静音电机，全电动控制床体的整体升降、背板及大腿板的升降调节，可调到各种手术体位以满足临床需要。 开放式头圈H120两个， 俯卧面部保护垫H275一个， 半圆形支撑垫c150一个， 足跟保护垫L017两个 半圆形支撑垫c130一个 四只固定垫L050两个 胫腓神经保护垫L240两个 通用床垫一个 多功能垫一个 手术床基本配套配件 床垫一套 托脚架两个(含腿固定带两个) 托手架两个(含手固定带两个) 麻醉头架一个 肩托两个 身体绑带一副 顶腰架两个 骨盆固定架两个 工字架1个 含配套的夹紧座锁紧座 头托架一套 可拆卸边轨两根
4 | 气压电子止血仪 | 2 | 标的名称：气压电子止血仪 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 30000 | 双通道，可高温高压消毒硅胶袖带大中小各3只
5 | 输液输血加温仪 | 1 | 标的名称：输液输血加温仪 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 50000 | 温度设置范围：33.0℃— 40.0℃；
6 | 骨科电钻 | 2 | 标的名称：骨科电钻 标的数量：2 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 20000 | 空心钻、可转换钻头2
7 | 电动起立床 | 3 | 标的名称：电动起立床 标的数量：3 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 75000 | 1、可遥控平躺、坐起、站立、整床升高。 2、站立角度可调节0~85°；坐起角度可调节0~65°；床位抬高角度可调节0~30°。改善血液循环促进新陈代谢 改善关节周围肌肉张力稳定下肢 改变身体受力面，防治压疮及下肢深静脉血栓的形成改善小腿三三头肌，缓解足下垂改善心肺功能 利于防止下肢肌肉萎缩，骨质疏松预防尿液逆流，利于排尿排便
8 | 腔镜清洗装置 | 1 | 标的名称：腔镜清洗装置 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 300000 | 腔镜等器械的清洗、消毒及干燥基本功能配置要求：1、能完成硬式/内镜的清洗—漂洗—消毒—终末漂洗—干燥流程；2、含配套的水处理系统、供排水系统、全自动灌注系统、管道自消毒系统等配置；3、含配套使用的水枪、气枪；4、含配套清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、内镜清洗工作站嵌入式超声波清洗槽、内镜转运车、无菌纯水系统200L/小时、专用空压机、高压供水器
9 | 微创牵开器 | 1 | 标的名称：微创牵开器 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 350000 | 设备用途说明：用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以高传到性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间。功能要求：能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受不少于28N压力；扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。双头光纤，匹配常规光源接口，照度≥50000 lx;主要配置及技术性能指标：横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50° 侧向撑开支架，最大平移行程≥26mm，方便医生根据临床选择适用。多个扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒;多种拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，不同深度的可供选择。固定臂,四节一体式，可在任意位置锁紧固定;双头光纤1条，标准螺纹接口，照度≥50000 lx;配套器械托盘及消毒盒；能匹配通用的手术床和光源系统。
10 | 腹部手术牵开器 | 2 | 标的名称：腹部手术牵开器 标的数量：2套 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 80000 | 悬拉式牵开器配有双侧固定杆，多支拉钩页片，可自由选用，页片可自动调节受力方向，半圆形牵开器配有关节调整牵开器角度，配有多支页片可自由选用，页片可自动调节受力方向，配置较全，使用较方便。