## Sheet1
包组 | 采购项目名称 | 标的数量 | 保修期 | 预算金额(元) | 备注
包组一 | 超乳玻切一体机 | 1台 | ≥三年 | 900000 | 1.抽吸负压：0-600mmHg，适用于所有抽吸操作， 包括玻切，粉碎，超乳，吸引。 2.具有传统超声和扭动超声两种工作模式。 眼内压实时控制：操作屏幕实时显示眼内压，超声无创流量传感器测量流量，计算相对速度，获 得压力升降和眼内压。 4.切割速率：100－５００0 ＣＰM。 5.支持/23g/25g+手术方式。 6.切割模式：瞬时、比例、前节。 7有模式。 8.瞬时流速控制 9同时具备双泵系统，手术过程中切换泵系统。 10.回吐：具备比例和单次模式，比例：>110mmHg 11.电凝：具有比例和固定两种模式。 12.硅油注吸：注入：0-60psi;吸出：0-600mmHg。 13.有数字化压力显示，实时显示外部气源压力。 14.附件自动识别：可自动识别各种手柄、玻切头 光纤等附件。 15.操作界面：全彩触摸屏幕。 1、具备后节玻切、前节超乳、前后节联合手术界面。 2、眼内填充气体自动净化配比系统。 3、前后节灌注液自动提示更换功能，且换液时无需中断 4、内置手术功能参数转播系统 一、超乳手柄（标准配套2个，配送3个以上为佳）
包组二 | 眼科手术显微镜 | 1台 | ≥三年 | 850000 | 含摄像系统，可用于开展眼前节及眼后节手术用于眼科显微手术 设备要求 1.镜片：高消色差透镜：自然清晰的视野 2.物镜和双筒目镜：先进的抗污镀膜，有良好的光学特性 3.景深：需提供优良的景深 4.助手镜：独立变倍零度助手镜 5.光源：红光反射，方便维修更换 6.照明：多角度照明 7.放大选择：连续变倍 8.目镜：12.5x或10x 9. F=200mm 10.脚踏控制：多功能脚踏开关，可控制XY方向、调焦、变倍等。 显微器械（配送以下显微器械） 1 眼科有齿镊（缝线结扎镊） 3 2 眼科无齿镊（系线镊） 3 3 显微持针钳 3 4 角膜剪 3 5 晶体撕囊镊 5 6 眼科囊膜剪 5 7 显微晶体定位钩（T形头） 5 8 眼科手术辅助用钩（超声乳化调节杆，双头） 5
包组三 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1台 | ≥三年 | 700000 | 基本技术要求 1、角膜、视网膜检查： 眼角膜、眼底视网膜检查分析一体机 2、OCT成像 轴向分辨率<5微米 横向分辨率<15微米 扫描速度3、扫描方式 黄斑立方扫描；黄斑高清五线扫描；黄斑高清单线扫描；视盘立方扫描；前节单线扫描，房角扫描 4、数据库与分析软件； 5、眼底成像 成像方式 6、电脑系统及其他统 DICOM接口 无缝接入眼科数字化影像系统 7、电脑系统 DICOM接口 无缝接入眼科数字化影像系统
包组四 | 角膜内皮细胞计 | 1台 | ≥三年 | 250000 | 技术要求： 1.屏显摄影放大率： 2.摄影裂隙宽 3.角膜厚度测量精度： 4.采集模式： 5.拍摄测定点等固视点：10.配置：主机一个，台车一台；11对焦，观察眼球和 内皮3D自动对焦，彩色液晶屏显示，触摸屏幕输入，7点固视标设计可获得角膜中心、鼻侧、颞侧、上侧、下侧 等图像，支持外接视频拷贝机及外接图像处理工作站，支持USB数据导出功能；12、软件功能：可显示内皮个数、密度、标准差、变异系数、平均值/最大值/最小值细胞边数对细胞进行分类统计。
包组五 | LED治疗仪 （红蓝光） | 1台 | ≥三年 | 98000 | 配套施置详细： 1.主机一台 2.治疗头一个（红、蓝一体） 5.防护眼镜一副（病人用） 功能用途： 1.适应症：（1）炎性痤疮；（2）消除炎症；（3）促进伤口愈合（4）嫩肤，对增强皮肤弹性有较好的治疗作用。 2.治疗原理：利用光动力学原理治疗炎性痤疮修复老化肌肤及缓解日晒灼伤的皮肤，不会对皮肤带来任何伤害和不适感。发出高纯度、高功率密度的红光、蓝光对皮肤进行照射。采用一种连续或脉冲光来改变细胞结构，杀死细菌，为新生细胞提供一个合适的环境。
包组六 | 电子注射器控制助推装置 （水光针） | 1台 | ≥三年 | 120000 | 电子注射器控制装置不直接接触药品，配套使用已获得医疗器械证的一次性注射器，医疗美容机构用于将透明质酸钠定量注射到表皮层或真皮中浅层中。
包组七 | 二氧化碳激光治疗机（点阵） | 1台 | ≥三年 | 300000 | 配套施置详细： 功能用途： 用途：除皱、嫩肤，皮肤松弛及鱼尾纹的改善；凹陷性瘢痕、增生性疤痕及妊娠纹的治疗；汽化切割皮肤赘生物：寻常疣、扁平疣、跖疣及脂溢性角化病等的治疗。
包组八 | 立式高压灭菌器 | 1台 | ≥三年 | 60000 | 用于标本高压灭菌消毒 1.具有医疗器械注册证； 2.有效容积≥70L； 3.设置七重防护：过流保护、漏电防护、四点式安全联锁装置、配备安全阀、腔内超压报警、双重防干烧防护等，提供全方面的安全保障。 4..压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢，厚度达≥3mm。
包组九 | 解冻箱(循环+摇动) | 1台 | ≥三年 | 49800 | 血库使用，控温精度±0.1度，血浆融化量≥12袋（50ml-200ml/袋）:血小板融化量≥3袋（100ml-300ml/袋），全不锈钢水箱，清洁卫生﹑消毒方便:有摆动功能，最快融化时间8-10分钟，解冻完成自动控干血袋功能。
| 血小板恒温振荡保温箱 | 1台 | ≥三年 | 49800 | 血库使用 1．具有Ⅱ类未过期的医疗器械注册证 2．开机自动紫外线消毒30分钟及自动关闭，并保持有手动开关装置； 3．摆动停止方式：开门自动停止，关门自动摆动。 4．安装设备需在2024年及以后生产，保证非陈旧设备，不影响设备使用寿命。 5. 恒温范围：22℃±2℃；超温24℃报警，低温20℃报警 7.存放袋数：≥5袋 8.控温精度：±0.1℃
| 离心机(血库专用) | 1台 | ≥三年 | 15000 | 血库使用 1. 无刷环保电机、微电脑控制； 2. 可预设血型鉴定、交叉配血、抗体筛查等血库工况预置键; 3.最高转速Max Speed 4000r/min 4.最大相对离心力 Max RCF 2420×g 5.试管容积 10/15ml×12支