## 需求概况
采购项目名称 | 标的名称 | 标的数量（台） | 预算总金额(元) | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 落实政府采购政策情况 | 备注
全自动酶联免疫分析仪（手工通用） | 全自动酶联免疫分析仪（手工通用） | 1 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 全自动酶免分析仪 :1) 全自动完成 ELISA 实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、酶标判读等。 2) 检测项目：过敏原系列、传染病系列、TOHCH、优生优育、肿瘤标志物、性激素、糖尿病等。 3)标本位≥160个；试剂位≥28个，支持原瓶定制；条码扫描，可选配手持条码枪 4）孵育模块：6个独立震荡孵育位；控制温度：室温～60℃可调、温度精度±0.4-0.5°C、有过温保护。 5）振荡模式：水平振荡；多级可调、配有6个孵育避光盖。 6)洗板模块：一台16针洗板机，洗板模式：1点、2点、4点，洗板残留≤2ul/孔。 7）检测模块：标配滤光片：405nm，450nm，492nm，630nm。波长范围：340—750nm 8）操作系统及软件：能和医院Lis/HIS系统连接，实现双向通迅
团体体检用臂筒式电子血压计 | 臂筒式电子血压计 | 4 | 40000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 门诊慢病患者就诊前测量血压。团体体检用臂筒式电子血压计技术参数要求通常涵盖以下关键方面，以确保测量准确性、可靠性及适用于批量体检场景： 二、技术规格 传感器类型：高精度压力传感器（如MEMS技术） 充气方式：全自动智能充气（根据臂围自动调节） 放气方式：阶梯式或线性放气 显示方式：LCD背光显示屏，支持数值、日期、时间、用户ID显示 存储容量：≥200组测量数据，支持分组管理（按体检批次/科室） 三、适用人群与设计 臂围适配：22-42cm（覆盖成人标准及肥胖人群） 袖带类型：可更换式臂筒（建议一次性或消毒后复用，避免交叉感染） 操作方式：一键测量，支持自动关机（闲置3分钟） 四、安全与认证 认证标准：通过ESH（欧洲高血压学会）、AHA（美国心脏协会）或ISO 81060-2:2018认证 电气安全：符合IEC 60601-1医用电气设备安全标准 生物相容性：接触皮肤材料符合ISO 10993生物兼容性要求 五、数据管理与接口 数据输出：支持USB、蓝牙或Wi-Fi连接，可对接体检管理系统（如HL7、CSV格式导出） 打印功能：可选配外接打印机，即时输出纸质报告 六、环境与续航 工作环境：温度10-40℃，湿度30%-85%（无冷凝） 电源：AC适配器（100-240V）+ 可充电锂电池（单次充电支持≥100次测量） 七、附加功能 异常值自动提示（如高血压、低血压警报） 多用户模式（支持≥10个分组ID） 低电量提醒、袖带佩戴错误提示 以上参数可根据具体体检规模（如单日体检人数、场地供电条件）及医院管理要求调整，核心需确保测量精准性、操作便捷性及数据可追溯性，以满足团体体检高效、标准化需求。
动态血压监测系统技术参数要求 | 动态血压监测系统 | 3 |  | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 兵检用 动态血压监测系统是一种通过动态记录人体血压变化，以全面评估血压状况的医疗设备，其技术参数要求通常涵盖以下关键方面： 测量范围：收缩压一般为60-260mmHg，舒张压为40-200mmHg，脉搏数40-200次/分钟，确保覆盖不同人群血压范围。 测量精度：符合国际标准（如AHA/ESH协议），血压误差≤±3mmHg，脉搏误差≤±5%。 采样频率：白天（6:00-22:00）每15-30分钟测量一次，夜间（22:00-6:00）每30-60分钟测量一次，可自定义设置。 存储容量：至少可记录200组以上血压数据，支持数据导出（如USB、蓝牙）至电脑或医院系统。 电源续航：单次充电可持续工作≥24小时，低电量自动提示。 袖带规格：提供多种尺寸（如儿童、成人、大臂），适配不同臂围（通常17-42cm）。 附加功能：含体位监测、运动干扰识别、数据异常报警（如血压过高/过低），部分支持房颤筛查。 安全认证：需通过医疗器械认证（如NMPA、CE、FDA），确保生物相容性和电磁兼容性（EMC）。 这些参数旨在保证监测数据的准确性、连续性和临床可靠性，为高血压诊断、疗效评估提供依据。
亚低温治疗仪 | 亚低温治疗仪 | 1 | 30000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 用途：用于临床治疗，为颅脑患者提供亚低温治疗，减轻脑缺血、缺氧引起的继发脑损伤，改善患者预后。 功能：精准控温，确保治疗的安全性和有效性；实时监测患者体温。 亚低温治疗仪的技术参数要求主要围绕温度控制、安全性能、治疗效率及兼容性等核心方面，以下是关键参数要求： 一、温度控制 控温范围：水温通常为-4℃～40℃，毯帽温度-2℃～40℃，体温设定目标值30℃～40℃，控温精度需达±0.2℃～±0.5℃，确保治疗安全与精准。 升降温速度：降温/升温速率一般≤2℃/分钟，避免体温剧烈波动引发并发症。 二、安全与报警功能 报警系统：具备超温、缺水、传感器脱落等多重报警功能，实时监测设备状态及患者体温异常。 材质安全：毯帽多采用TPU材质（耐低温、耐腐蚀），部分型号可选保温层设计（如3cm玻璃钢硬帽），确保生物相容性与耐用性。 三、输出与兼容性 输出配置：支持单路或多路独立控制（如双路/三路输出），可满足单患者多部位或双患者同时治疗需求。 传感器兼容：兼容肛温、腋温等多种体温传感器，监测数据实时显示。 四、性能与环保 噪音控制：运行噪音通常≤45～55dB，保障临床环境安静。 环保设计：采用无氟制冷技术（如134A环保制冷剂），符合医疗设备环保标准。 五、操作与显示 操作模式：支持手动（自定义参数）和自动模式（预设降温/升温档位，如颅脑保护33±0.5℃、术后复温36±2℃等）。 显示界面：配备彩色触摸屏（多为7寸及以上），支持中文菜单，实时显示体温、设备状态及报警信息。 这些参数共同确保亚低温治疗仪在神经科、ICU、急诊科等场景中，能安全、高效地实现颅脑保护、高热降温、术后复温等治疗目标。