## 需求概况
采购项目名称 | 标的名称 | 标的数量（台） | 预算总金额(元) | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 落实政府采购政策情况 | 备注
全自动阴道分泌物检测仪 | 全自动阴道分泌物检测仪 | 1 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 全自动阴道分泌物检测仪的采购需求主要集中在以下方面： 功能需求 需具备干化学法和有形成分检测功能，如同时检测pH值、过氧化氢、白细胞酯酶等指标，以及红细胞、白细胞、滴虫、真菌等有形成分。 部分项目要求采用人工智能视觉技术辅助检测，提高准确性，如自动识别线索细胞、滴虫等。 性能参数 批量处理标本量要求较高，如一批处理60个标本。 检测速度需较快，例如从样本检测到出具报告仅需18分钟。 预算与配置 需包含至少三年的维保、安装、培训及信息接入服务。 应用场景 主要用于医院、
台式视力筛查仪 | 台式视力筛查仪 | 2 | 240000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 1、适用于六个月及以上人群的视力筛查评估。(需提供注册证)，要求台式或手持式(手持式需配备筛查箱或支架)、双目、全自动，具备屈光度数、裸眼视力值、散光度数、瞳孔距离、散光轴向、斜视方向及度数、瞳孔直径等数据检测功能，能测量视力等效球镜度数测量范围:-7.50D至+7.50D，增量:0.25D;精确度:-3.50D至3.50D，士0.50D;-7.50D至<-3.50D，士1.00D;>3.50D 至7.50D，士1.00D。柱镜度数测量范围:0.00D至+3.00D，增量:0.25D;精确度:0.00D至1.50D，+0.50D;能自动判定检测结果，能对接上传至医院体检系统。 2、灵敏及特异性声明:敏感性不低于92%,特异性不低于90%(需提供相关应用文献证明)3、工作站具备软件注册证及本地化存储(非云端存储模式)，可以新建登记、修改登记、删除登记、查看报告、快速打印、同步报告、报告签名;可导入筛查人员信息、导出人员信息列表、同步检查、同步报告;具备清空队列、清空记录、导出列表、历史检查数据检索;可以对检查项目、就诊类型、收费类型、科室医生、科室设备进行新增、修改、删除;软件支持后续升级为、筛查二维码打印及可转化裸眼数值。
裂隙灯显微镜 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 90000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 裂隙灯显微镜在双目显微镜的放大下、使检查目标有立体感，增加了检查的精确性。※基本性能需求:①LED光源、照明效果均匀连续，节能耐用。有背景光。②照明强度可连续调节。③)三种以上放大倍率。含10X，16X，25X三种倍率。④三种以上滤光片。(需含无赤光过滤片，蓝色光过滤片)